## 封皮 (hidden)
检 定 证 书
证书编号：
送 检 单 位
计量器具名称
型 号/规 格
出 厂 编 号
制 造 单 位
检 定 依 据
检 定 结 论
批 准 人
核 验 员
检 定 员
检 定 日 期
有 效 期 至
| 地址：北京市西城区复兴门外地藏庵南巷1号 | [7 empty] | 邮编：100045
| 电话：010-88071523 | [7 empty] | 传真：010-88071504
证书编号：DC/标表-001-2014
本实验室获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书: No.L0394
检定环境条件及地点
温度： | 20.3 |  |  | 相对湿度： |  | 45 |  | % |  | 频率： |  | 50 | Hz
地点： | 电研大厦A711房间 | [8 empty] | 其它： |  | 无
检定使用的计量标准
名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 准确度等级 |  |  | 证书编号
三相电能表标准装置 |  |  |  |  | 0306081 |  |  | 0.01级 |  |  | DLdr2013-0514
三相标准电能表 |  |  |  |  | 009534 |  |  | 0.01级 |  |  | DLdr2013-0410
结论及说明:
/
注:
1.仅对加盖“检定专用章”的完整证书负责
2.本证书的检定结果仅对所检定的计量器具负责
3.请妥善保管此证书
单相及平衡负载时三相电能表检定结果
相线 | Un |  |  | cosf |  |  | Ib(%) |  |  | γ(%) |  |  | s(%)
单相 | 220V |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 0.01 |  |  | 0.003
[7 empty] | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 10 |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 100 |  |  | 0.01 |  |  | 0.003
[7 empty] | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 20 |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.8C |  |  | 100 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 20 |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  | 0.03 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  | 0.02 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | /
直观检查： | 合格
绝缘电阻： | /
工频耐压： | /
通电检查： | 合格
停止试验： | /
启动试验： | /
24h变差(%)： |  |  | = | /
8h误差改变量(%)： |  |  | = | /
基本误差年变化(%)： |  |  | = | /
注:下次检定请携带此证书
…………………………………以下空白…………………………………

## 通知书封皮
华北电力科学研究院有限责任公司
检定结果通知书
|  |  | 证书编号： |  |  | DC/电桥-0135-2017
|  | 送 检 单 位 |  | 测试0928单位02
|  | 计量器具名称 |  | 直流检定
|  | 型 号/规 格 |  | L01
|  | 出 厂 编 号 |  | 201501
|  | 制 造 单 位 |  | 廊坊供电公司
检 定 依 据
|  | 检 定 结 论 |  | 大噶
[7 empty] | 批 准 人 |  | /
[7 empty] | 核 验 员 |  | /
[7 empty] | 检 定 员 |  | zhilliuyiqi姓名
|  |  | 检 定 日 期 |  |  | 2017年03月19日
| 地址：北京市西城区复兴门外地藏庵南巷1号 | [8 empty] | 邮编：100045
| 电话：010-88071523 | [8 empty] | 传真：010-88071504
证书编号：DC/标表-001-2014
本实验室获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书: No.L0394
检定环境条件及地点
温度： | 20.3 |  |  | 相对湿度： |  | 45 |  | % |  |  | 频率： |  | 50 | Hz
地点： | 电研大厦A711房间 | [9 empty] | 其它： |  | 无
检定使用的计量标准
名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  | 准确度等级 |  |  |  | 证书编号
三相电能表标准装置 |  |  |  |  | 0306081 |  |  | 0.01级 |  |  |  | DLdr2013-0514
三相标准电能表 |  |  |  |  | 009534 |  |  | 0.01级 |  |  |  | DLdr2013-0410
结论及说明:
/
注:
1.仅对加盖“检定专用章”的完整证书负责
2.本证书的检定结果仅对所检定的计量器具负责
3.请妥善保管此证书
单相及平衡负载时三相电能表检定结果
相线 | Un |  |  | cosf |  |  | Ib(%) |  |  |  | γ(%) |  |  | s(%)
单相 | 220V |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.003
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 100 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.003
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.8C |  |  | 100 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  |  | 0.03 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.02 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
| 220V |  |  | 1.0 |  |  | 100 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
[7 empty] | 50 |  |  |  | 0.01 |  |  | /
|  |  |  | 0.5L |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | /
直观检查： | 合格
绝缘电阻： | /
工频耐压： | /
通电检查： | 合格
停止试验： | /
启动试验： | /
24h变差(%)： |  |  | = | /
8h误差改变量(%)： |  |  | = | /
基本误差年变化(%)： |  |  | = | /
注:下次检定请携带此证书
…………………………………以下空白…………………………………

## 第二页
资质说明
/
环境条件及地点
|  | 温 度： | 2℃ | 相对湿度: | 3%
|  | 地 点： | 电研大厦A座709 | 其 他： | /
依据的技术文件
JJG 125-2004 直流电桥检定规程
JJG 982-2003 直流电阻箱检定规程
JJG 1072-2011直流高压高值电阻器检定规程
JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程
JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定
JJG 166-1993 直流电阻器检定规程
JJG 984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程
JJG 837-2003 直流低电阻表检定规程
结论及说明：
的风格个
注：
1.仅对加盖“检定专用章”的完整证书负责
2.本证书的检定结果仅对所检定的计量器具负责
3.请妥善保管此证书

## 数据
检 定 结 果
1、基本误差：
基本量程: |  |  |  |  | × |  | 1000
序号 |  | × | [8 empty] | 1 | [6 empty] | Ω | [9 empty] | × | [8 empty] | 10 | [6 empty] | Ω
|  | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [9 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [9 empty] | 误差(%)
1 |  | 1008.9200 | [8 empty] | 1009.0000 | [9 empty] | 0.01 | [6 empty] | 1008.9200 | [8 empty] | 1009.0000 | [9 empty] | 0.01
2 |  | / | [8 empty] | / | [16 empty] | / | [8 empty] | / | [9 empty] | /
允许误差 (%) |  | ± | [8 empty] | 0.1 | [16 empty] | ± | [8 empty] | 0.01
序号 |  | × | [8 empty] | 2 | [6 empty] | Ω | [9 empty] | × | [15 empty] | Ω
|  | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [9 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [9 empty] | 误差(%)
1 |  | 1008.9200 | [8 empty] | 1009.0000 | [9 empty] | 0.01 | [6 empty] | / | [8 empty] | / | [9 empty] | /
允许误差 (%) |  | ± | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ± | [8 empty] | /
2、基本误差：
其他量程：
量程 | [5 empty] | 测量盘(Ω) | [7 empty] | 测量点 | [7 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [7 empty] | 允许误差
× | 1000 |  |  |  |  | × |  | 1000 |  |  |  | Ω |  | 第 |  | 1 |  |  |  | 点 |  | 1000589 | [8 empty] | 1000000 | [7 empty] | 0.06 | [7 empty] | ± | 2
× | 0.1 |  |  |  |  | × |  | 1000 |  |  |  | Ω |  | 第 |  | 1 |  |  |  | 点 |  | / | [8 empty] | 100 | [15 empty] | ± | 2
其他量程：
量程 | [5 empty] | 测量盘(Ω) | [7 empty] | 测量点 | [7 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 标称值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [7 empty] | 允许误差
× | 1 |  |  |  |  | × |  | 1000 |  |  |  | Ω |  | 第 |  | 1 |  |  |  | 点 |  | 1000589 | [8 empty] | 1000 | [7 empty] | 99958.90 | [7 empty] | ± | 2
2、基本误差：
基本量程： |  |  |  |  | × |  | 100
滑线盘：
序号 | [6 empty] | 测量盘示值(Ω) | [12 empty] | 标称值(Ω) | [8 empty] | 实际值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许误差(%)
1 | [6 empty] | 0.001 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 0.10000 | [8 empty] | 0.10000 | [7 empty] | 0.00 | [8 empty] | ± |  | 0.2
2 | [6 empty] | 0.002 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | 0.20000 | [8 empty] | / | [16 empty] | ± |  | 0.5
基本量程： |  |  |  |  | × |  | 100
滑线盘：
序号 | [6 empty] | 测量盘示值(Ω) | [12 empty] | 标称值(Ω) | [8 empty] | 实际值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许误差(%)
1 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | + |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.00000 | [8 empty] | 2.00000 | [7 empty] | 0.00 | [8 empty] | ± |  | 1
2、基本误差：
其他量程：
量程 | [6 empty] | 测量盘示值(Ω) | [12 empty] | 标称值(Ω) | [8 empty] | 实际值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许误差(%)
× | 10 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ＋ |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 1.00000 | [8 empty] | 1.00499 | [7 empty] | 0.50 | [8 empty] | ± |  | 0.2
× | 1 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ＋ |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.10000 | [8 empty] | / | [16 empty] | ± |  | 0.2
× | 0.1 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ＋ |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.010000 | [8 empty] | 0.010000 | [7 empty] | 0.00 | [8 empty] | ± |  | 0.5
× | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ＋ |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.0010000 | [8 empty] | 0.0010000 | [7 empty] | 0.0 | [8 empty] | ± |  | 1
2、残余电阻：
序号 | [6 empty] | 电压 | [8 empty] | 检定电流 | [8 empty] | 残余电阻 | [8 empty] | 平均值 | [7 empty] | 允许值
1 | [6 empty] | 1.0728 | [6 empty] | mV |  | 0.1 | [6 empty] | mA |  | 10.728 | [6 empty] | mΩ |  | 10.7 | [5 empty] | mΩ |  | 1 |  |  | mΩ |  | ~ |  | 10 | mΩ
2 | [6 empty] | 1.0727 | [6 empty] | mV |  | 0.1 | [6 empty] | mA |  | 10.727 | [6 empty] | mΩ
3 | [6 empty] | 1.0728 | [6 empty] | mV |  | 0.1 | [6 empty] | mA |  | 10.728 | [6 empty] | mΩ
3、开关变差残余电阻：
检定电流： | [13 empty] | 0.1 | [5 empty] | A |  |  |  | 末盘步进： | [6 empty] | 0.001 |  |  |  |  | Ω |  |  |  | 末盘等级指数： | [8 empty] | 30
序号 | [6 empty] | Ui | [8 empty] | Mi | [8 empty] | ∆i | [8 empty] | 开关变差 | [7 empty] | 允许变差
0 | [6 empty] | 1.1545 | [6 empty] | mV |  | 11.545 | [6 empty] | mΩ |  | / | [6 empty] | mΩ |  | 0.030 | [5 empty] | mΩ |  | 0.15 | [6 empty] | mΩ
1 | [6 empty] | 1.1575 | [6 empty] | mV |  | 11.575 | [6 empty] | mΩ |  | -0.030 | [6 empty] | mΩ
2 | [6 empty] | 1.1558 | [6 empty] | mV |  | 11.558 | [6 empty] | mΩ |  | 0.017 | [6 empty] | mΩ
4、示值误差：
序号 | [6 empty] | × | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Ω | [7 empty] | × | [6 empty] | 10 | [7 empty] | Ω
[7 empty] | 检定电流： | [7 empty] | 0.0001 | [7 empty] | A | [7 empty] | 检定电流： | [6 empty] | 0.0001 | [7 empty] | A
[7 empty] | 实际值(Ω) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [10 empty] | 误差(%)
1 | [6 empty] | 1000.9999 | [11 empty] | -99.90 | [11 empty] | 1000.9999 | [10 empty] | -99.001
2 | [6 empty] | / | [23 empty] | / | [10 empty] | /
增加行数
序号 | [6 empty] | × | [7 empty] | 100 | [7 empty] | Ω | [7 empty] | × | [14 empty] | Ω
[7 empty] | 检定电流： | [7 empty] | 0.0001 | [7 empty] | A | [7 empty] | 检定电流： | [14 empty] | A
[7 empty] | 实际值(Ω) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [10 empty] | 误差(%)
1 | [6 empty] | 1000.9999 | [11 empty] | -90.0 | [11 empty] | / | [10 empty] | /
增加行数
5、示值误差：
序号 |  | × |  | 1000 | [6 empty] | Ω | [16 empty] | × |  |  | 10 | [5 empty] | Ω
|  | 检定电流： | [8 empty] | 100 | [10 empty] | A | [5 empty] | 检定电流： | [8 empty] | 10 | [10 empty] | A
|  | 电压示值(V) | [9 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 电压示值(V) | [9 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%)
1 |  | 1.00009 | [9 empty] | 0.00 | [8 empty] | 0.00 | [6 empty] | 1.00009 | [9 empty] | 0.10 | [8 empty] | 9900.000
2 |  | / | [9 empty] | / | [15 empty] | / | [9 empty] | / | [8 empty] | /
允许误差 (%) |  | ± | [10 empty] | 0.1 | [14 empty] | ± | [10 empty] | 0.01
序号 |  | × |  | 10000 | [6 empty] | Ω | [16 empty] | × | [8 empty] | Ω
|  | 检定电流： | [8 empty] | 100 | [10 empty] | A | [5 empty] | 检定电流： | [19 empty] | A
|  | 电压示值(mV) | [9 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 电压示值(V) | [9 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%)
1 |  | 1.00009 | [9 empty] | 1.00 | [8 empty] | 999900.0 | [6 empty] | / | [9 empty] | / | [8 empty] | /
允许误差 (%) |  | ± | [10 empty] | 1 | [14 empty] | ± | [10 empty] | /
5、基本误差：
电阻示值
序号 | [6 empty] | × | [7 empty] | 10 | [7 empty] | Ω | [7 empty] | × | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Ω
[7 empty] | 实际值(Ω) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [10 empty] | 误差(%)
1 | [6 empty] | 10.07 | [11 empty] | -0.70 | [11 empty] | 10.07 | [10 empty] | -90.070
2 | [6 empty] | / | [23 empty] | / | [10 empty] | /
允许误差(%) | [6 empty] | ± | [9 empty] | 0.1 | [13 empty] | ± | [8 empty] | 0.01
电阻示值
序号 | [6 empty] | × | [7 empty] | 10 | [7 empty] | Ω | [7 empty] | × | [14 empty] | Ω
[7 empty] | 实际值(Ω) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [10 empty] | 误差(%)
1 | [6 empty] | 10.07 | [11 empty] | -0.695 | [11 empty] | / | [10 empty] | /
允许误差(%) | [6 empty] | ± | [9 empty] | 0.01 | [13 empty] | ± | [8 empty] | /
6、基本误差：
定值电阻
标准值 | [11 empty] | 实际值 | [13 empty] | 误差(% ) | [12 empty] | 允许误差(%)
100.0 | [7 empty] | Ω |  |  |  | 102.0 | [9 empty] | Ω |  |  |  | -2.00 | [12 empty] | ± |  |  |  | 5
/ | [7 empty] | Ω |  |  |  | / | [9 empty] | Ω | [16 empty] | ± |  |  |  | 5
定值电阻
标准值 | [11 empty] | 实际值 | [13 empty] | 误差(% ) | [12 empty] | 允许误差(%)
100.0 | [7 empty] | Ω |  |  |  | 102.0 | [9 empty] | Ω |  |  |  | -2.00 | [12 empty] | ± |  |  |  | 5
6、电压表示值：
量程 | [8 empty] | 标称值 | [11 empty] | 实际值 | [11 empty] | 误差(%) | [9 empty] | 允许误差(%)
5000 | [5 empty] | mV |  |  | 5000 | [8 empty] | mV |  |  | 4989.37 | [8 empty] | mV |  |  | 0.213 | [9 empty] | ± |  |  | 5
[9 empty] | 40 | [8 empty] | mV |  |  | 40.001 | [8 empty] | mV |  |  | -0.002 | [9 empty] | ± |  |  | 5
[9 empty] | / | [8 empty] | mV |  |  | / | [8 empty] | mV | [12 empty] | ± |  |  | 5
7、电阻示值误差：
测量范围 | [12 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
1 |  |  | mΩ |  | ~ | 10 |  |  |  |  | mΩ |  | 10.00 |  |  |  |  | A |  | 1.0000 | [6 empty] | mΩ |  | 0.9980 | [5 empty] | mΩ |  | -0.20 | [8 empty] | ± |  | 0.5
[13 empty] | 1.00 |  |  |  |  | A |  | 1.0000 | [6 empty] | Ω |  | 0.1980 | [5 empty] | Ω |  | -405.05 | [8 empty] | ± |  | 0.5
[13 empty] | / |  |  |  |  | A |  | / | [6 empty] | Ω |  | / | [5 empty] | Ω | [10 empty] | ± |  | /
8、电阻示值误差：
测量范围通道1 | [12 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
57.7 |  |  | Ω |  | ~ | 5 |  |  |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  |  | A |  | 3 | [6 empty] | Ω |  | 5 | [5 empty] | Ω |  | 40.00 | [8 empty] | ± |  | 9
[13 empty] | 2 |  |  |  |  | A |  | 4 | [6 empty] | Ω |  | / | [5 empty] | Ω | [10 empty] | ± |  | /
测量范围通道2 | [12 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
57.7 |  |  | Ω |  | ~ | 5 |  |  |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  |  | A |  | 1 | [6 empty] | Ω |  | 1 | [5 empty] | Ω |  | 0.00 | [8 empty] | ± |  | 0.8
[13 empty] | 2 |  |  |  |  | A |  | 3 | [6 empty] | Ω |  | 4 | [5 empty] | Ω |  | 25.00 | [8 empty] | ± |  | 0.02
9、工作电流示值误差：
序号 |  |  |  | 工作电流示值 | [9 empty] | I |  |  |  | 工作电流实际值 | [9 empty] | I0 |  |  |  | 示值误差(%) | [10 empty] | 允许限值(%)
1 |  |  |  | 100 | [9 empty] | A |  |  |  | 100.65 | [9 empty] | A |  |  |  | -0.65 | [10 empty] | ± |  | 0.02
2 |  |  |  | / | [9 empty] | A |  |  |  | / | [9 empty] | A | [14 empty] | ± |  | /
3 |  |  |  | / | [9 empty] | A |  |  |  | / | [9 empty] | A | [14 empty] | ± |  | /
10、绝缘电阻：
相线对机壳 | [16 empty] | 零线对机壳 | [17 empty] | 允许值
29.90 | [9 empty] | GΩ | [6 empty] | 29.90 | [11 empty] | GΩ | [5 empty] | ≥ | [5 empty] | 20 | [5 empty] | MΩ
11、基本误差：
1000Ω以下
标称值（Ω） | [9 empty] | 型号 | [11 empty] | 编号 | [8 empty] | R20 | [5 empty] | (Ω) | [5 empty] | 检定电流(A)
0.1 | [9 empty] | BZ3 | [11 empty] | 841284 | [8 empty] | 0.100002 | [11 empty] | 0.3
1 | [9 empty] | BZ3 | [11 empty] | 841285 | [8 empty] | 0.99999 | [11 empty] | 0.1
10 | [9 empty] | BZ3 | [11 empty] | 841286 | [8 empty] | / | [11 empty] | 0.03
注：δn为标准电阻的相对修正值。 δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。 δx =（δx1+δx2）/2
12、基本误差：
1000Ω以上
标称值（Ω） | [10 empty] | 型号 | [9 empty] | 编号 | [9 empty] | 实际值 |  |  |  |  | Rx |  | (Ω) |  |  |  |  | 检定电流(A)
10000 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 01 | [9 empty] | 10001.4 | [11 empty] | 0.0001
100000 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 02 | [9 empty] | 100001 | [11 empty] | 0.0001
[11 empty] | / | [9 empty] | / | [9 empty] | / | [11 empty] | /
注：Rn — 二等标准电阻的上级检定结果 Rx — 被测电阻的实际值 Ax — 本装置检定被测电阻时电压表示值 An — 本装置检定二等标准电阻时电压表示值 Rx = Rn + (Ax / I - An / I)
12、基本误差：
标准电阻
标称值（Ω） | [11 empty] | 实际值（Ω） | [15 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 允许误差(%)
0.1 | [11 empty] | 0.099991 | [15 empty] | 0.009 | [11 empty] | ± |  |  |  | 0.01
1 | [11 empty] | 1.00002 | [15 empty] | -0.002 | [11 empty] | ± |  |  |  | 0.01
10 | [11 empty] | / | [27 empty] | ± |  |  |  | 0.01
注：δn为标准电阻的相对修正值。 δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。 δx =（δx1+δx2）/2
12、基本误差：
标准电阻箱
序号 |  |  | × | [6 empty] | 10 | [8 empty] | Ω | [9 empty] | × | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Ω
|  |  | 实际值(Ω) | [13 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [12 empty] | 误差(%)
1 |  |  | 9.9967 | [13 empty] | 0.033 | [11 empty] | 0.99967 | [12 empty] | 0.03
2 |  |  | / | [25 empty] | / | [12 empty] | /
允许 误差 (%) |  |  | ± | [9 empty] | 0.01 | [15 empty] | ± | [8 empty] | 0.1
序号 |  |  | × | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Ω | [9 empty] | × | [14 empty] | Ω
|  |  | 实际值(Ω) | [13 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值(Ω) | [12 empty] | 误差(%)
1 |  |  | 0.99967 | [13 empty] | 0.0 | [11 empty] | / | [12 empty] | /
允许 误差 (%) |  |  | ± | [9 empty] | 1 | [15 empty] | ± | [8 empty] | /
12、电阻示值误差：
测量范围 | [12 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
1 |  |  | Ω |  | ~ | 10 |  |  |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  |  | A |  | 2 | [6 empty] | Ω |  | 4 | [5 empty] | Ω |  | 50.00 | [8 empty] | ± |  | 9
[20 empty] | / | [6 empty] | Ω |  | / | [5 empty] | Ω | [10 empty] | ± |  | /
13、示值：
量程 | [12 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [7 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
10 |  |  | Ω |  | ~ | 100 |  |  |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  |  | A |  | 2 | [6 empty] | Ω |  | 3 | [5 empty] | Ω |  | 33.33 | [8 empty] | ± |  | 66
[20 empty] | / | [6 empty] | Ω |  | / | [5 empty] | Ω |  | / | [8 empty] | ± |  | /
………………………………以下空白……………………………………

## 第二页模板 (hidden)
证书编号：
资质说明
/
环境条件及地点
|  | 温 度： | [5 empty] | 相对湿度:
|  | 地 点： | [5 empty] | 其 他：
依据的技术文件
检定所使用的计量标准装置：
名称 |  |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  | 有效期至
检定所使用的主要计量器具：
名称 |  |  |  | 型号 | 编号 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  | 有效期至
比对和匝比试验使用的中间试品:
名称 |  |  |  | 型号 | 厂号 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  | 有效期至
结论及说明：
注：
1.仅对加盖“检定专用章”的完整证书负责
2.本证书的检定结果仅对所检定的计量器具负责
3.请妥善保管此证书
检 定 结 果
一、外观检查：
二、直流电流输出
量程 |  |  | 输出示值 |  |  |  | 输出实际值 |  |  | 相对误差
注：
结论：
………………………………以下空白……………………………………

## 数据模板 (hidden)
………………………………以下空白……………………………………
检 定 结 果
28.直流电流输出
量程 | [12 empty] | 输出示值 | [13 empty] | 输出实际值 | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
48.有功功率
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 有功功率
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | W |  |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  | ~ | {0} |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} |  |  |  | {0} |  |  | In |  | = | {0} |  |  |  | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [5 empty] | cosφ |  |  |  | 二次输入标准值(W） | [7 empty] | 标准输出值({0}) | [7 empty] | 实际输出值({0}) | [7 empty] | 引用误差(%）
P | [8 empty] | 级 | [5 empty] | Pn
注：
结论：
49.无功功率
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 无功功率
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | Var |  |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  | ~ | {0} |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} |  |  |  | {0} |  |  | In |  | = | {0} |  |  |  | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [5 empty] | sinφ |  |  |  | 二次输入标准值(Var） | [7 empty] | 标准输出值({0}) | [7 empty] | 实际输出值({0}) | [7 empty] | 引用误差(%）
Q | [8 empty] | 级 | [5 empty] | In
注：
结论：
43.频率
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 频率
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} | [5 empty] | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [7 empty] | 二次输入标准值(Hz） | [8 empty] | 标准输出值({0}） | [8 empty] | 实际输出值({0}） | [8 empty] | 引用误差(%）
f | [8 empty] | 级
注：
结论：
44.电流
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 电流
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | In |  | = | {0} | [5 empty] | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [7 empty] | 二次输入标准值(A） | [8 empty] | 标准输出值({0}） | [8 empty] | 实际输出值({0}） | [8 empty] | 引用误差(%）
I | [8 empty] | 级 | [6 empty] | In
注：
结论：
45.电压
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 电压
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} | [5 empty] | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [7 empty] | 二次输入标准值(V） | [8 empty] | 标准输出值({0}） | [8 empty] | 实际输出值({0}） | [8 empty] | 引用误差(%）
U | [8 empty] | 级 | [6 empty] | Un
注：
结论：
46.功率因数
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 功率因数
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  | In |  | = | {0} |  |  |  | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [7 empty] | 二次输入标准值 | [8 empty] | 标准输出值({0}) | [8 empty] | 实际输出值({0}) | [8 empty] | 引用误差(%)
cosφ | [8 empty] | 级 | [16 empty] | o
注：
结论：
47.相位
通道 |  |  | {0} |  |  |  | 相位
输入范围:( | [5 empty] | {0} |  |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) |  | 输出范围:( | [6 empty] | {0} |  |  | ~ | {0} |  |  |  | ) | {0} |  |  | Un |  | = | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  | In |  | = | {0} |  |  |  | {0}
测试量 |  |  |  |  | 等级 | [5 empty] | 测量点 | [7 empty] | 二次输入标准值 | [8 empty] | 标准输出值({0}) | [8 empty] | 实际输出值({0}) | [8 empty] | 引用误差(%)
φ | [8 empty] | 级 | [8 empty] | o | [7 empty] | o
注：
结论：
39.相位测量
相位测量 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 绝对误差
[5 empty] | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - | {0} |  | {0} |  | - | {0} |  | {0} |  | - | {0}
|  |  |  | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o
注：
结论：
40.相位输出
相位输出 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 绝对误差
[5 empty] | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - |  | {0} |  | {0} |  | - | {0} |  | {0} |  | - | {0} |  | {0} |  | - | {0}
|  |  |  | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o | [5 empty] | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  |  |  | o
注：
结论：
38.相位输出
相位输出 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 绝对误差
[8 empty] | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0}
[5 empty] | o | [8 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o
注：
结论：
33.相位测量
相位测量 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 | [13 empty] | 显示值 | [13 empty] | 标准值 | [13 empty] | 绝对误差
[14 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0}
[9 empty] | o | [14 empty] | o | [13 empty] | o | [13 empty] | o
注：
结论：
34.相位输出
相位输出 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 | [13 empty] | 显示值 | [13 empty] | 标准值 | [13 empty] | 绝对误差
[14 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | - |  | {0}
[8 empty] | o | [14 empty] | o | [13 empty] | o | [13 empty] | o
注：
结论：
29.有功功率输出-三相四线有功功率
三相四线有功功率 | [9 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
额定条件 | [13 empty] | 功率因数 | [5 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 标准值(W) | [10 empty] | 引用误差(%)
/
注：
结论：
30.有功功率测量-三相四线有功功率
三相四线有功功率 | [9 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
额定条件 | [13 empty] | 功率因数 | [5 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 标准值(W) | [10 empty] | 引用误差(%)
/
注：
结论：
31.有功功率输出-三相三线有功功率
三相三线有功功率 | [9 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
额定条件 | [13 empty] | 功率因数 | [5 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 标准值(W) | [10 empty] | 引用误差(%)
/
注：
结论：
32.有功功率测量-三相三线有功功率
三相三线有功功率 | [9 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
额定条件 | [13 empty] | 功率因数 | [5 empty] | 显示值(W) | [10 empty] | 标准值(W) | [10 empty] | 引用误差(%)
/
注：
结论：
24.交流电压测量-相对误差-单相-多通道
交流电压测量
量程 | [9 empty] | 标准值 | [10 empty] | 频率 | [10 empty] | 显示值{0} | [10 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
25.交流电压测量-相对误差-单相
交流电压测量
量程 | [9 empty] | 标准值 | [10 empty] | 频率 | [10 empty] | 显示值{0} | [10 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
26.交流电流测量-相对误差-单相-多通道
交流电流测量
量程 | [9 empty] | 标准值 | [10 empty] | 频率 | [10 empty] | 显示值{0} | [10 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
27.交流电流测量-相对误差-单相
交流电流测量
量程 | [9 empty] | 标准值 | [10 empty] | 频率 | [10 empty] | 显示值{0} | [10 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
18.交流电压输出-相对误差-三相
交流电压输出
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
19.交流电压测量-相对误差-三相
交流电压测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
20.交流电压测量-相对误差-三相-多通道
交流电压测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
21.交流电流测量-相对误差-三相
交流电流测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
22.交流电流测量-相对误差-三相-多通道
交流电流测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
23.交流电流输出-相对误差-三相-多通道
交流电流输出( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 |  |  |  |  | 显示值 | [17 empty] | 标准值 | [17 empty] | 相对误差(%)
[5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  |  | {0} |  |  |  |  | {0}
注：
结论：
12.交流电压输出-相对误差-两相
交流电压输出
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
13.交流电压测量-相对误差-两相
交流电压测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
14.交流电压测量-相对误差-两相-多通道
交流电压测量 | [6 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
15.交流电流测量-相对误差-两相
交流电流测量 | [6 empty] | ( | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
16.交流电流测量-相对误差-两相-多通道
交流电流测量( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
17.交流电流输出-相对误差-两相
交流电流输出( | [7 empty] | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
量程 | [7 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 相对误差(%)
[8 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
10.频率输出-相对误差
频率输出( | [5 empty] | {0} |  | 相 |  | ： |  | {0} |  |  |  | {0} |  | )
显示值 | [17 empty] | 标准值 | [18 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
11.频率测量-相对误差
频率测量( | [5 empty] | {0} |  | 相 |  | ： |  | {0} |  |  |  | {0} |  | )
显示值 | [17 empty] | 标准值 | [18 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
5.直流电压测量-非正负极性-相对误差-单相-多通道
直流电压测量
量程 | [12 empty] | 标准值 | [13 empty] | 显示值{0} | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
6.直流电压测量-非正负极性-相对误差-单相
直流电压测量
量程 | [12 empty] | 标准值 | [13 empty] | 显示值{0} | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
7.直流电流测量-非正负极性-相对误差-单相
直流电流测量
量程 | [12 empty] | 标准值 | [13 empty] | 显示值{0} | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
8.直流电流测量-非正负极性-相对误差-单相-多通道
直流电流测量
量程 | [12 empty] | 标准值 | [13 empty] | 显示值{0} | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
9.直流电压输出-相对误差
直流电压输出
量程 | [12 empty] | 输出示值 | [13 empty] | 输出实际值 | [13 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
1.直流电压测量-正负极性-相对误差-多通道
直流电压测量
量程 | [5 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值{0} | [19 empty] | 相对误差(%)
[16 empty] | + | [9 empty] | - | [9 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
2.直流电压测量-正负极性-相对误差
直流电压测量
量程 | [5 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值 | [19 empty] | 相对误差(%)
[16 empty] | + | [9 empty] | - | [9 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
3.直流电流测量-正负极性-相对误差
直流电流测量
量程 | [5 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值 | [19 empty] | 相对误差(%)
[16 empty] | + | [9 empty] | - | [9 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
4.直流电流测量-正负极性-相对误差-多通道
直流电流测量
量程 | [5 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值{0} | [19 empty] | 相对误差(%)
[16 empty] | + | [9 empty] | - | [9 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
37.相位测量
相位测量 | [5 empty] | ( | {0} |  |  |  |  | {0} |  | / | {0} |  |  |  | {0} |  | , | {0} |  |  |  | {0} |  |  | )
相位 | [5 empty] | 显示值 | [15 empty] | 标准值 | [15 empty] | 绝对误差
[6 empty] | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  |  | - |  | {0} |  |  | {0} |  |  |  | - |  | {0}
[5 empty] | o | [6 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o | [7 empty] | o | [8 empty] | o | [8 empty] | o
注：
结论：
53.直流电压测量-正负极性-绝对误差-单相
直流电压测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值 | [17 empty] | 绝对误差
[18 empty] | + | [8 empty] | - | [8 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
54.直流电流测量-正负极性-绝对误差-单相
直流电流测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [9 empty] | 显示值 | [17 empty] | 绝对误差
[18 empty] | + | [8 empty] | - | [8 empty] | + | [9 empty] | -
注：
结论：
58.直流电压输出-绝对误差
直流电压输出
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [15 empty] | 输出实际值 | [15 empty] | 绝对误差
注：
结论：
59.直流电阻输出-绝对误差
直流电阻输出
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [15 empty] | 输出实际值 | [15 empty] | 绝对误差
注：
结论：
56.直流电阻测量-绝对误差-单相
直流电阻测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [15 empty] | 显示值 | [15 empty] | 绝对误差
注：
结论：
55.直流电阻测量-相对误差
直流电阻测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [15 empty] | 显示值 | [15 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
57.直流电阻输出-相对误差
直流电阻输出
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [15 empty] | 输出实际值 | [15 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
63.交流电压输出-相对误差-单相
交流电压输出
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 输出实际值 | [12 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
64.交流电压输出-绝对误差-单相
交流电压输出
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 输出实际值 | [12 empty] | 绝对误差
注：
结论：
60.交流电压测量-绝对误差-单相
交流电压测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 显示值 | [12 empty] | 绝对误差
注：
结论：
61.交流电流测量-绝对误差-单相
交流电流测量
量程 | [7 empty] | 标准值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 显示值 | [12 empty] | 绝对误差
注：
结论：
62.直流电流输出-绝对误差
量程 | [10 empty] | 输出示值 | [14 empty] | 输出实际值 | [14 empty] | 绝对误差
注：
结论：
65.交流电流输出-相对误差-单相
交流电流输出( | [7 empty] | {0} |  |  |  | Hz |  |  | )
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 输出实际值 | [12 empty] | 相对误差(%)
注：
结论：
66.交流电流输出-绝对误差-单相
交流电流输出( | [7 empty] | {0} |  |  |  | Hz |  |  | )
量程 | [7 empty] | 输出示值 | [12 empty] | 频率 | [8 empty] | 输出实际值 | [12 empty] | 绝对误差
注：
结论：
67.69.电阻示值误差-相对误差-非通道
测量范围 | [13 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [8 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
[6 empty] | ~ | [41 empty] | ±
注：
结论：
68.电阻示值误差-相对误差-通道
测量范围{0} | [13 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [8 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
[6 empty] | ~ | [41 empty] | ±
注：
结论：
70.示值-相对误差-有允许限值-非通道
量程 | [13 empty] | 工作电流 | [6 empty] | 标准值 | [8 empty] | 显示值 | [8 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许限值(%)
[6 empty] | ~ | [41 empty] | ±
注：
结论：
71.工作电流示值误差
序号 |  |  |  |  | 工作电流示值 | [9 empty] | I |  |  |  | 工作电流实际值 | [9 empty] | I0 |  |  |  | 示值误差(%) | [11 empty] | 允许限值(%)
±
注：
结论：
72.绝缘电阻-无误差
相线对机壳 | [17 empty] | 零线对机壳 | [18 empty] | 允许值
注：
结论：
73.1000Ω以下-无误差-有型号编号
1000Ω以下
标称值（Ω） | [10 empty] | 型号 | [11 empty] | 编号 | [8 empty] | R20 | [6 empty] | (Ω) | [5 empty] | 检定电流(A)
注：δn为标准电阻的相对修正值。 δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。 δx=
结论：
74.标准电阻-相对误差-无型号编号
标准电阻
标称值（Ω） | [12 empty] | 实际值（Ω） | [15 empty] | 误差(%) | [12 empty] | 允许误差(%)
±
注：δn为标准电阻的相对修正值。 δx1、δx2分别为由正向及反向测量结果所得到的被测电阻的相对修正值。 δx=
结论：
75.1000Ω以上-无误差
1000Ω以上
标称值（Ω） | [11 empty] | 型号 | [9 empty] | 编号 | [9 empty] | 实际值 | [5 empty] | Rx |  | (Ω) |  |  |  |  | 检定电流(A)
注：Rn — 二等标准电阻的上级检定结果 Rx — 被测电阻的实际值 Ax — 本装置检定被测电阻时电压表示值 An — 本装置检定二等标准电阻时电压表示值 Rx=Rn+(Ax/I-An/I)
结论：
76.标准电阻箱-相对误差
标准电阻箱
序号 |  |  |  | × | [6 empty] | {0} | [8 empty] | {0} | [9 empty] | × | [6 empty] | {0} | [8 empty] | {0}
|  |  |  | 实际值({0}) | [13 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值({0}) | [13 empty] | 误差(%)
允许 误差 (%) |  |  |  | ± | [9 empty] | {0} | [15 empty] | ± | [9 empty] | {0}
注：
结论：
77.单桥-基本量程-相位误差
基本误差: | [5 empty] | {0}
基本量程: | [5 empty] | × |  | {0}
序号 |  | × | [9 empty] | {0} | [6 empty] | {0} | [9 empty] | × | [9 empty] | {0} | [6 empty] | {0}
|  | 实际值({0}) | [9 empty] | 标称值({0}) | [9 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 实际值({0}) | [9 empty] | 标称值({0}) | [9 empty] | 误差(%)
允许误差 (%) |  | ± | [9 empty] | {0} | [16 empty] | ± | [9 empty] | {0}
注：
结论：
78.单桥-其他量程-相对误差
基本误差: | [5 empty] | {0}
其他量程：
量程 | [6 empty] | 测量盘({0}) | [7 empty] | 测量点 | [7 empty] | 实际值({0}) | [8 empty] | 标称值({0}) | [8 empty] | 误差(%) | [7 empty] | 允许误差
× | [6 empty] | × | [7 empty] | 第 | [5 empty] | 点 | [27 empty] | ±
注：
结论：
80.双桥-基本量程-滑线盘步进盘-相对误差
基本误差: | [5 empty] | {0}
基本量程： | [5 empty] | × |  | {0}
滑线盘：
序号 | [7 empty] | 测量盘示值(Ω) | [12 empty] | 标称值(Ω) | [8 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许误差(%)
±
注：
结论：
81.双桥-其他量程-相对误差
基本误差: | [5 empty] | {0}
其他量程：
量程 | [7 empty] | 测量盘示值(Ω) | [12 empty] | 标称值(Ω) | [8 empty] | 实际值(Ω) | [8 empty] | 误差(%) | [8 empty] | 允许误差(%)
× | [12 empty] | ＋ | [34 empty] | ±
注：
结论：
82.残余电阻-无不确定度
序号 | [7 empty] | 电压 | [8 empty] | 检定电流 | [8 empty] | 残余电阻 | [8 empty] | 平均值 | [8 empty] | 允许值
~
注：
结论：
83.开关变差-无不确定度
检定电流： | [14 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  | 末盘步进： | [6 empty] | {0} | [5 empty] | {0} |  |  |  | 末盘等级指数： | [8 empty] | {0}
序号 | [7 empty] | Ui | [8 empty] | Mi | [8 empty] | ∆i | [8 empty] | 开关变差 | [8 empty] | 允许变差
注：
结论：
84.示值误差-无电压示值
序号 | [7 empty] | × | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | × | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
[8 empty] | 检定电流： | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | 检定电流： | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
[8 empty] | 实际值({0}) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值({0}) | [11 empty] | 误差(%)
增加行数
允许误差(%) | [7 empty] | ± | [9 empty] | {0} | [13 empty] | ± | [9 empty] | {0}
注：
结论：
85.示值误差-有电压示值-末盘值残余电阻参与运算
序号 |  | × |  |  | {0} | [6 empty] | {0} | [16 empty] | × |  |  | {0} | [6 empty] | {0}
|  | 检定电流： | [9 empty] | {0} | [10 empty] | {0} | [5 empty] | 检定电流： | [9 empty] | {0} | [10 empty] | {0}
|  | 电压示值({0}) | [10 empty] | 实际值({0}) | [8 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 电压示值({0}) | [10 empty] | 实际值({0}) | [8 empty] | 误差(%)
允许误差 (%) |  | ± | [11 empty] | {0} | [14 empty] | ± | [11 empty] | {0}
注：
结论：
86.基本误差-电阻示值-相对误差
电阻示值
序号 | [7 empty] | × | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | × | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
[8 empty] | 实际值({0}) | [11 empty] | 误差(%) | [11 empty] | 实际值({0}) | [11 empty] | 误差(%)
允许误差(%) | [7 empty] | ± | [9 empty] | {0} | [13 empty] | ± | [9 empty] | {0}
注：
结论：
87.定值电阻-相对误差
定值电阻
标准值 | [12 empty] | 实际值 | [13 empty] | 误差(% ) | [13 empty] | 允许误差(%)
±
注：
结论：
88.电压表示值-允许误差-相对误差
量程 | [9 empty] | 标称值 | [11 empty] | 实际值 | [11 empty] | 误差(%) | [10 empty] | 允许误差(%)
±
注：
结论：
100.平衡负载时有功电能误差
平衡负载时有功电能误差和标准偏差估计值
相线及测量模式 | [8 empty] | 量程 |  |  | ( | Un |  | 、 | Ib |  | ) | 功率因数cosφ | [8 empty] | Ib |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  | y |  |  |  | (%) |  |  |  |  | s |  |  |  | (%)
注：
结论：
101.不平衡负载时有功电能误差
不平衡负载时有功电能误差
相线及测量模式 | [8 empty] | 量程( |  |  |  | Un |  | 、 | Ib |  | ) | 相别 | [6 empty] | cosθ | [7 empty] | Ib |  |  |  |  | (%) | [5 empty] | y |  |  |  |  | (%)
注：
结论：
102.电能标准偏差估计值(证书与平衡负载合并，此处不需要配置）
103.24h变差该变量
Δ | ymax |  |  | = |  | {0} | [8 empty] | {0}
104.8h变差改变量(%)
Δ | ymax |  |  | = |  | {0} | [8 empty] | {0}
106.单相有功电能误差
单相有功电能误差
相线及测量模式 | [8 empty] | 量程( |  |  |  | Un |  | 、 | Ib |  | ) | 功率因数cosφ | [8 empty] | Ib |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  | y |  |  |  |  | (%) |  |  |  | s |  |  |  |  | (%)
注：
结论：
200.变比测试
CT变比测量示值 | [26 empty] | CT变比标准值
[13 empty] | ： | [26 empty] | ：
注：
结论：
201.误差测试
[41 empty] | 比差值 |  |  |  | ƒ | 的倍率因数：%
[41 empty] | 相位差 |  |  |  | δ | 的倍率因数:ˊ
量限 |  |  |  |  | 测试方法 | [7 empty] | 误差 |  |  | 额定电流百分比 | [27 empty] | 二次负荷
[16 empty] | 5% | [6 empty] | 20% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 120% | [6 empty] | VA | [5 empty] | cosφ
/
注：
结论：
202.探头
量程 | [14 empty] | 标准值(A) | [13 empty] | 显示值(A) | [13 empty] | 最大基本误差(%)
注：
结论：
203.钳形表
量程(A) | [12 empty] | 标准值(A) | [14 empty] | 显示值(A) | [13 empty] | 最大基本误差(%)
注：
结论：
204.变比示值
标准变比 | [12 empty] | 显示变比 | [13 empty] | 显示误差(%) | [14 empty] | 计算误差(%)
注：
结论：
205.标准偏差
标准偏差 |  |  |  |  | (标准值 |  |  |  |  | k | = | {0} | [6 empty] | )
检定次数 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 5
测得值( | [6 empty] | xi |  | ) |  | {0} | [8 empty] | {0} | [8 empty] | {0} | [8 empty] | {0} | [8 empty] | {0}
平均值( | [6 empty] | x | ) |  |  | {0}
标准偏差 | [10 empty] | {0}
注：
结论：
206.三相连接组别
组别 | [7 empty] | Y/ |  |  | y0 |  |  | Y/ |  |  | y6 |  |  | D/ |  |  | d0 |  |  | D/ |  |  | d6 |  |  | Y/ |  |  | d5 |  |  | Y/ |  |  | d11 |  |  | D/ |  |  | y5 |  |  | D/ |  |  | y11
变比值 | [7 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
显示值/误差(%) |  |  |  |  | AB |  |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
[8 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
[5 empty] | BC |  |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
[8 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
[5 empty] | CA |  |  | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
[8 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0} | [5 empty] | {0}
注：
结论：
208.工作电流
工作电流： | [6 empty] | {0}
209.工作电压
工作电压： | [6 empty] | {0}
210.仪器分辨力试验
仪器分辨力试验： | [9 empty] | {0}
211.电压互感器测量回路
电压互感器测量回路： | [11 empty] | {0}
212.电流互感器测量回路
电流互感器测量回路： | [11 empty] | {0}
213.二次负荷导纳误差
二次负荷导纳误差
工作电压 |  |  |  |  | {0} | [5 empty] | V
标准值(mS) | [25 empty] | 实测值(mS)
GO | [12 empty] | BO | [12 empty] | GO | [14 empty] | BO
注：
结论：
214.二次负荷阻抗误差
二次负荷阻抗误差
工作电流 |  |  |  |  | {0} | [5 empty] | A
标准值(Ω) | [25 empty] | 实测值(Ω)
RO | [12 empty] | XO | [12 empty] | RX | [14 empty] | XX
注：
结论：
215.电压-有功分量无功分量
标称值S(VA) | [7 empty] | 校准点(%) | [8 empty] | 有功分量相对误差(%) | [11 empty] | 无功分量相对误差(%) | [11 empty] | cosφ | [6 empty] | 额定电压(V)
注：
结论：
216.电流-有功分量无功分量
标称值Z( |  |  |  |  | {0} |  | ) | 校准点(%) | [8 empty] | 有功分量相对误差(%) | [11 empty] | 无功分量相对误差(%) | [11 empty] | cosφ | [6 empty] | 额定电流(A)
注：
结论：
300.基本误差和升降变差
量程 | [8 empty] | 等级 | [10 empty] | 指示值(格) | [11 empty] | 基本误差(%) | [11 empty] | 升降变差(%)
最大基本误差(%): | [10 empty] | {0} | [14 empty] | 最大升降变差(%): | [12 empty] | {0}
注：
结论：
301.基本误差和升降变差440
量程 | [13 empty] | 等级 | [6 empty] | 指示值 | [10 empty] | 基本误差(%) | [11 empty] | 升降变差(%)
最大基本误差(%): | [10 empty] | {0} | [14 empty] | 最大升降变差(%): | [12 empty] | {0}
注：
结论：
302.非额定负载影响
非额定负载影响： | [9 empty] | {0}
303.测量误差
电压 | [6 empty] | 指示值(Hz) | [6 empty] | 标准表读数(Hz) | [15 empty] | 上升误差(%) | [8 empty] | 下降误差(%) | [8 empty] | 升降变差(%)
[14 empty] | 上升 | [7 empty] | 下降
最大基本误差(%): | [10 empty] | {0} | [15 empty] | 最大升降变差(%): | [11 empty] | {0}
注：
结论：
304.偏离零位
偏离零位： | [5 empty] | {0}
305.基本误差检定
基本误差检定： | [8 empty] | {0}
额定电压 | [6 empty] | 量程 | [7 empty] | 等级指数 | [7 empty] | 示值 | [10 empty] | 实际值 | [10 empty] | 误差(%)
注：
结论：
306.示值误差
额定电压 | [6 empty] | 量程 | [7 empty] | 等级指数 | [7 empty] | 标准值 | [10 empty] | 显示值 | [10 empty] | 误差(%)
注：
结论：
307.钮端电压
钮端电压： | [5 empty] | {0}
额定电压(V) | [7 empty] | 开路电压(V) | [8 empty] | 偏差(%) | [6 empty] | 允许偏差(%) | [7 empty] | 中值电压(V) | [9 empty] | 偏差(%) | [6 empty] | 允许偏差(%)
注：
结论：
308.电压测量
额定电压(V) | [7 empty] | 开路电压(V) | [8 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 允许误差(%) | [7 empty] | 跌落电压(V) | [9 empty] | 误差(%) | [6 empty] | 允许误差(%)
注：
结论：
309.钮端电压稳定性
钮端电压稳定性： | [9 empty] | {0}
1分钟内开路电压输出值(V)
{0} | [6 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
{0} | [6 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
最大指示值 | [8 empty] | Umax |  |  | (V) |  |  | 最小指示值 | [9 empty] | Umin |  |  | (V) |  |  | 开路电压稳定度(%) | [15 empty] | 允许稳定度(%)
{0} | [14 empty] | {0} | [15 empty] | {0} | [15 empty] | {0} |  |  |  | {0}
注：
结论：
310.倾斜影响
倾斜影响： | [5 empty] | {0}
工作位置 | [7 empty] | 上限值(MΩ) | [7 empty] | 偏差(%) | [7 empty] | 中值(MΩ) | [7 empty] | 偏差(%) | [7 empty] | 下限值(MΩ) | [7 empty] | 偏差(%)
前 | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
后 | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
左 | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
右 | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0} | [7 empty] | {0}
注：
结论：
311.电子式-示值误差
示值误差： | [5 empty] | {0}
量程(Ω) | [10 empty] | 等级 | [8 empty] | 标准值(Ω) | [11 empty] | 显示值（Ω） | [11 empty] | 误差(%)
注：
结论：
312.指针式-示值误差
示值误差: | [5 empty] | {0}
量程(Ω) | [10 empty] | 示值 | [14 empty] | 实际值（Ω） | [14 empty] | 误差(%)
注：
结论：
313.位置影响
位置影响: | [5 empty] | {0}
量程Ω |  |  |  | 前 | [12 empty] | 后 | [12 empty] | 左 | [12 empty] | 右
|  |  |  | 示值 |  |  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  | 误差(%) |  |  |  | 示值 |  |  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  | 误差(%) |  |  |  | 示值 |  |  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  | 误差(%) |  |  |  | 示值 |  |  |  | 标准值(Ω) |  |  |  |  | 误差(%)
×
注：
结论：
314.电子式-辅助电阻影响
辅助电阻影响: | [7 empty] | {0}
量程(Ω) | [6 empty] | 辅助电阻(Ω) | [7 empty] | 标准值(Ω) | [7 empty] | 显示值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [7 empty] | 500Ω显示值(Ω) | [7 empty] | 改变量(%)
注：
结论：
315.指针式-辅助电阻影响
辅助电阻影响: | [7 empty] | {0}
量程(Ω) | [6 empty] | 辅助电阻(Ω) | [7 empty] | 示值 | [7 empty] | 实际值(Ω) | [7 empty] | 误差(%) | [7 empty] | 500Ω电阻实际值(Ω) | [7 empty] | 改变量(%)
注：
结论：
316.内附百分表-负荷仪
负荷仪： |  |  |  | {0}
注：
结论：

## 封皮 (2) (hidden)
原始记录编号：DC/标表原始-001-2014
电子式标准电能表检定原始记录
委托单位： |  | 唐山供电公司
被试品主要参数：
| 仪器名称： |  | 单相多功能标准表 | [5 empty] | 仪器型号： |  | YC-1893D
| 仪器规格： |  | 220V、(0.5-1-5-20-100)A | 220V、(0.5-1-5-20-100)A |  |  |  |  | 出厂编号： |  | 2004376 | 2004376
| 准确度等级： |  | 0.01级 | [5 empty] | 额定频率： |  | 50Hz | 50Hz
| 脉冲常数： |  | 100000000imp/kWh | 360000
| 生产厂家： |  | 深圳市科陆电子科技股份有限公司
检定所依据技术文件（代号、名称）：
JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程
| 温度： | 20.3 |  | ℃ | 相对湿度： |  |  | 45 |  | %
检定地点： |  | 电研大厦A711房间
检定员： | [8 empty] | 核验员：
检定日期： |  | 2014-01-02 | [6 empty] | 有效期： |  | 12 |  | 个月
检定结论及说明： |  |  | 符合 |  | #REF! |  | 级
/
检定所使用的主要计量器具：
| 名称 |  |  | 型号 |  | 编号 |  | 准确度等级 |  | 证书编号 |  |  | 有效期至
| 三相电能表标准装置 |  |  | YC-1893D |  | 0306081 |  | 0.01级 |  | DLdr2013-0514 |  |  | 2014-05-05
| 三相标准电能表 |  |  | COM3003 |  | 009534 |  | 0.01级 |  | DLdr2013-0410 |  |  | 2014-04-27
扩展不确定度：0.01%（k=2）
Note on C1: 原始记录编号
Note on A3: 检定：XXX检定原始记录 校准：XXX校准原始记录 校准根据【记录控制编号】决定原始记录名称，具体参考sheet【校准原始记录名称】 检定名称？需确认
Note on D6: 证书单位？送检单位？
Note on E9: 器具登记信息
Note on N9: 器具登记信息
Note on E10: 器具登记信息
Note on N10: 器具登记信息
Note on E11: 自己填写？
Note on E13: 器具登记信息